在实验室

ICS 17.180.99

N 52

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

代替GB/T 30433-2013

液相色谱仪测试用标准色谱柱

Standard column used for evaluating liquid chromatograph

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会    发布

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 30433-2013《液相色谱仪测试用标准色谱柱》。

本标准与GB/T 30433-2013相比，主要技术内容变化如下：

——修改了3.1理论板数，将原标准公式（1）移至5.2.2，使试验结果计算更清晰（见3.1，2013年版3.1）；

——修改了3.2拖尾因子，将原标准公式（2）移至5.2.3，使试验结果计算更清晰（见3.2，2013年版3.2）；

——增加了引用文件GB/T 6682-2008（见第2章）；

——修改了4.2，明确柱效以萘峰理论板数表示，与《GB/T 26792-2011 高效液相色谱仪》一致（见4.2，2013年版4.2）；

——修改了4.3，明确拖尾因子以萘峰表示、删除了1.4-二羟基蒽醌，与《GB/T 26792-2011 高效液相色谱仪》一致（见4.3，2013年版4.3）；

——修改了5.1.2试验设备，将原标准中5.1.2 c）10µL（或20µL）注射器修改为5.1.2 c）注射器和5.1.2 d）带定量环（10 μL或20 μL）的进样阀，增加5.1.2 h）容量瓶（见5.1.2，2013年版5.1.2）；

——删除了5.1.3中“制备试验溶液时需在通风橱内操作”（2013年版5.1.3）；

——修改了5.1.3.1试剂，删除了1.4-二羟基蒽醌、硝基苯、二水合磷酸二氢钠、氢氧化钠、芴等项目（见5.1.3.1，2013年版5.1.3.1）；

——修改了5.1.3.2标准溶液，将测试柱效和拖尾因子用芴、1.4-二羟基蒽醌的配制修改为测试柱效和拖尾因子用萘溶液配制（见5.1.3.2，2013年版5.1.3.2）；

——删除了5.1.3.3缓冲盐配制（2013年版5.1.3.3）；

——删除了5.2.3.2  1.4-二羟基蒽醌方法（2013年版5.2.3.2）；

——修改了5.2.4标准柱压降测试方法，更加详细描述测测试方法（见5.2.4，2013年版5.2.4）;

——修改了附录A，将原标准4四个峰（尿嘧啶、硝基苯、萘、芴）改为2个峰（尿嘧啶、萘），去掉1.4-二羟基蒽醌谱图（见附录A，2013年版附录A）。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会归口（SAC/TC124）。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 30433-2013。

液相色谱仪测试用标准色谱柱

  - 范围

本标准规定了液相色谱仪测试用标准色谱柱的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于液相色谱仪测试用标准色谱柱（以下简称“标准柱”）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 9008-2007 液相色谱法术语 柱色谱法和平面色谱法

  - 术语和定义

GB/T 9008-2007界定的以及下列术语适用于本文件。

- 理论板数（n）number of theoretical plate

表示柱效能的参数。

- 拖尾因子（T）tailing factor

评价峰形的参数，在峰高5%的峰宽除以峰极大至前伸沿之间2倍的距离。

  - 要求

    - 外观

表面应无明显划痕，柱体平直无弯曲和扭曲。

    - 柱效

柱效以萘峰理论板数表示，理论板数应不小于18000。

    - 色谱峰对称性

色谱峰对称性以萘峰的拖尾因子表示，拖尾因子应在0.90 ~ 1.20范围内。

    - 压降

标准柱压降应不大于15MPa。

    - 评价报告

评价报告应包括标准柱柱号、柱规格、填料名称及批号、流动相、柱压降、流量、色谱图、测试结果（保留时间、拖尾因子、理论板数）等。

  - 试验方法

    - 试验条件

      - 标准柱参数

标准柱参数见表1。

- 标准柱参数

| 内径 mm | 长度 mm | 柱管材质 | 固定相 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.60 ± 0.05 | 250 ± 1 | 耐化学腐蚀的不锈钢材料，内表面抛光处理。 | 十八烷基键合硅胶，平均颗粒度5.0 μm ± 1.0 μm，碳含量10 % ~ 30 %，孔径60 Å ~ 120 Å之间。 |

      - 试验设备

试验设备包括：

- 高效液相色谱仪（配紫外-可见光检测器或二极管阵列检测器，色谱柱恒温箱）；

- 色谱数据工作站；

- 注射器；

- 带定量环（10 μL或20 μL）的进样阀；

- pH计；

- 电子天平：准确度不低于级、实际分度值不大于0.1 mg；

- 精密压力表，0.4级；

- 容量瓶：100 mL和10 mL。

      - 试验溶液

        - 试剂

包括：

- 甲醇，色谱纯；

- 尿嘧啶，分析纯；

- 萘，分析纯；

- 纯水，符合GB/T 6682的一级水。

        - 标准溶液配置

用电子天平称取10.0 mg尿嘧啶和100.0 mg萘，置于100 mL容量瓶中，用甲醇定容至刻度，配成母液。取1.0 mL母液，置于10 mL容量瓶中，用甲醇与水之比为85:15（体积分数）定容至刻度，得到含1.0×10-5 g/mL尿嘧啶、1.0×10-4 g/mL萘的标准溶液。

    - 试验

      - 外观

目测。

      - 柱效

连接高效液相色谱仪系统，流动相为甲醇与水之比为85:15（体积分数），流量为1.0 mL/min，检测器波长设定为254 nm，色谱柱恒温箱设定为30 ℃。系统稳定后，用5.1.3.2中萘的标准溶液进样，进样量为10 μL，得到色谱图，按公式（1）计算萘的理论板数，示意图参见附录A中图A.1。

n = 5.54tRWh22                …………………（1）

式中：

n——理论板数；

tR——保留时间，单位为分（min）；

Wh/2——半高峰宽，单位为分（min）。

      - 色谱峰对称性

用5.2.2中得到的萘色谱图，按公式（2）计算色谱峰拖尾因子，计算示意图参见附录A中图A.2。

T=Wh /0.052dL                   …………………（2）

式中：

T——拖尾因子；

Wh / 0.05——0.05峰高处的峰宽，单位为分（min）；

dL——峰极大至前伸沿之间的距离，单位为分（min）。

      - 标准柱压降

将高效色谱仪中输液泵通过三通一端与精密压力表连接，一端与色谱柱入口连接，色谱柱出口接入废液瓶。流动相为甲醇与水之比为85:15（体积分数），流量为1.0 mL/min。启动输液泵，压力稳定后，读取压力表示数P1。卸下标准柱，启动输液泵，压力稳定后读取压力表示数P2，P2与P1的差值即为标准柱压降。

      - 标准柱评价报告

试验后，参照附录A中表A.1、表A.2，填写标准柱参数和测试结果，完成评价报告。

  - 检验规则

    - 出厂检验

出厂检验项目按4.1 ～ 4.5要求进行。

标准柱经过检验合格，并附有标准柱评价合格报告方能出厂。

    - 判定规则

- 凡有一项不合格的，判为不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

每支标准柱应有标牌，并应标示以下内容：

- 标准柱名称、编号；

- 标准柱规格；

- 固定相名称、粒度、批号；

- 流动相方向。

    - 包装

      - 标准柱包装

标准柱包装应具有防止雨淋、暴晒及剧烈冲击功能。

      - 包装标志

包装盒应采取不易褪色的颜料标注，并应标示以下内容：

- 制造厂名称和地址；

- 标准柱名称、编号；

- 标准柱规格；

- 固定相名称、粒度、批号；

- 商标；

- 包装储运图示标志：“易碎物品”，“怕雨”等应符合GB/T 191规定。

      - 随柱文件

随柱文件包括：

- 使用说明书；

- 标准柱评价报告；

- 产品合格证等。

    - 运输

标准柱在运输过程中，防止雨淋、暴晒及剧烈冲击。

    - 贮存

贮存时，环境温度在0℃ ~ 50℃，相对湿度不大于85%。

- （资料性附录）
色谱示意图和评价报告

  - 理论板数要素示意图

- A.1 理论板数计算要素示意图

  - 拖尾因子要素示意图

- A.2 拖尾因子计算要素示意图

  - 标准柱评价报告

评价报告示例见表A.1、表A.2、图A.3.

- A.1柱效能评价时标准柱参数

| 柱号： |  | 流动相： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定相： |  | 流量（mL/min）： |  |
| 批号： |  | 柱压降(MPa)： |  |
| 柱长（mm）： |  | 检测器： |  |
| 内径（mm）： |  | 进样量(μL)： |  |

mAU

min

- A.3 标准柱柱效/拖尾因子色谱图

- 说明：

- 1——尿嘧啶；

- 2——萘。

- A.2测试结果

| 样品组分名 | 保留时间 ( min ) | 拖尾因子 | 理论板数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 萘 |  |  |  |

检验员：